様式第１７（第２条関係）

診療用エックス線装置設置届

年 　　 月 　　 日

豊橋市保健所長　様

| 病 院 | 所 在 地 |
| --- | --- |
| (診療所） | 名 称 |
|  | 管理者氏名 |

次のとおり診療用エックス線装置を設置したので、医療法施行規則第24条の２の規定により届け出ます。

| １ エックス線装 置に関する事 項 | 製作者名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型 式 |  |  |  |
|  | エックス線高 電圧発生装置 の定格出力 | 連 続 短時間 蓄放式 | キロボルト波高値(kVp) ミリアンペア(mA) キロボルト波高値(kVp) ミリアンペア(mA)秒 キロボルト(kV) マイクロファラッド(μF) |  |
|  | エックス線管の数 |  | 管球 |  |
|  | 用 途 |  | 透視用装置、撮影用装置、胸部集検用間接撮影装置、 治療用装置、輸血用血液照射装置、その他（ ） |  |
| ２ エックス線診 療に従事する 医師、歯科医 師、診療放射 線技師又は診 療エックス線 技師の氏名等 | 氏 名 |  | 職 種 | エックス線診療に関する経歴 |
| ３ 設置時期 |  |  | 年 月 日 |  |

| ４ エ ッ ク ス 線 装 置 の エ ッ ク ス 線 障 害 の 防 止 に 関 す る 構 造 設 備 の 概 要 | 共 通 | エックス線管 容器及び照射 筒のしゃへい 利用線以 外のエック ス線量 | 治療用装 置 | 定格管電圧 ５０ｷﾛﾎﾞﾙﾄ以下 | 装置の接触可能表面から５cｍの距離における 空気カーマ率１.０mＧy毎時以下・超 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 定格管電圧 ５０ｷﾛﾎﾞﾙﾄ超 | 焦点から１ｍの距離における 空気カーマ率１０mＧy毎時以下・超 装置の接触可能表面から５cｍの距離における 空気カーマ率３００mＧy毎時以下・超 |
|  |  |  | 口内法撮 影用装置 | 定格管電圧 １２５ｷﾛﾎﾞﾙﾄ以下 | 焦点から１ｍの距離における 空気カーマ率０.２５mＧy毎時以下・超 |
|  |  |  | 上記以外の装置 |  | 焦点から１ｍの距離における 空気カーマ率１.０mＧy毎時以下・超 |
|  |  |  | コンデン サ式装置 | 充電状態で､照射 時以外のとき | 接触可能表面から５cｍの距離における 空気カーマ率２０μＧy毎時以下・超 |
|  |  | 利用線の総 過 | 口内法撮 影用装置 | 定格管電圧 ７０ｷﾛﾎﾞﾙﾄ以下 | アルミニウム当量 １.５㎜以上・未満 |
|  |  |  | 乳房撮影 用装置 | 定格管電圧 ５０ｷﾛﾎﾞﾙﾄ以下 | アルミニウム当量 ０.５㎜以上・未満 又はモリブデン当量 ０.０３㎜以上・未満 |
|  |  |  | 輸血用血液照射装置、治療用 装置及び上記以外の装置 |  | アルミニウム当量 ２.５㎜以上・未満 |
|  |  | 移動型及び携帯型装置 | 使用条件、保管条件等 |  |  |
|  | 透 視 用 装 置 | 透視中の患者 への入射線量 率 | 高線量率透視制御を備えてい ない装置 |  | 患者の入射面の利用線錐の中心における 空気カーマ率５０mＧy毎分以下・超 |
|  |  |  | 高線量率透視制御を備えた装 置 |  | 患者の入射面の利用線錐の中心における 空気カーマ率１２５mＧy毎分以下・超 |
|  |  | 透視時間の積算、一定時間経過した場合に警 告音等を発することのできるタイマー |  |  | 有・無 |
|  |  | 焦点皮膚間距離を３０センチメートル以上と する装置又は照射を防止するインターロック |  |  | 有・無（理由： ） |
|  |  | 受像面を超えないエックス線照射野絞り装置 |  |  | 有・無（理由： ） |
|  |  | 蛍光板、イメージインテンシファイア等のし ゃへい |  |  | 接触可能表面から１０cｍの距離における 空気カーマ率１５０μＧy毎時以下・超 |
|  |  | 透視時の最大受像面を３センチメートル超え る部分のしゃへい |  |  | 接触可能表面から１０cｍの距離における 空気カーマ率１５０μＧy毎時以下・超 |
|  |  | 利用線錐以外のエックス線を有効にしゃへい するための手段 |  |  | 有（方法： ）･無 |
|  | 撮 影 用 装 置 | 受像面を超えないエックス線照射野絞り装置 （ＣＴ装置を除く。） |  |  | 有・無（理由： ） |
|  |  | エックス線 管焦点皮膚 間距離 骨塩定量分 析装置を除 く。 | 口内法撮 影用装置 | 定格管電圧 ７０ｷﾛﾎﾞﾙﾄ以下 | １５cｍ以上・未満（理由： ） |
|  |  |  |  | 定格管電圧 ７０ｷﾛﾎﾞﾙﾄ超 | ２０cｍ以上・未満（理由： ） |
|  |  |  | 歯科用パノラマ断層撮影装置 及びＣＴ装置 |  | １５cｍ以上・未満（理由： ） |
|  |  |  | 移動型及び携帯型装置並びに 乳房撮影用装置（拡大撮影時に限る。） |  | ２０cｍ以上・未満（理由： ） |
|  |  |  | 上記以外の装置 |  | ４５cｍ以上・未満（理由： ） |
|  |  | 操 作 場 所 | 移動型及び携帯型装置並びに 手術に使用する装置 |  | エックス線管焦点及び患者から２ｍ以上・未満 |
|  | 胸部 集検 用間 接撮 影装 置 | 受像面有効面積外照射防止装置（角型照射筒） |  |  | 有・無（理由： ） |
|  |  | 受像器の一次防護しゃへい |  |  | 接触可能表面から１０cｍの距離における 空気カーマ１.０μＧy毎ばく射以下・超 |
|  |  | 被照射体周囲の箱状しゃへい物（装置の操作 者等が室外へ容易に退避できない場合） |  |  | しゃへい物表面から１０cｍの距離における 空気カーマ１.０μＧy毎ばく射以下・超 |
|  | 治療 用装 置 | ろ濾過板が引き抜かれたときのエックス線を遮断 するインターロック（近接照射治療装置を除く。） |  |  | 有・無 |

| ５ エックス線診 療室の放射線 障害の防止に 関する構造設 備の概要 | 診療室の天井､床、周囲の壁､出入口の扉、窓等 のしゃへい |  | 画壁等の外側における実効線量 １mＳｖ／週以下・超 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 操作装置 |  | エックス線診療室 外 ・ 内（理由 ） |
|  | エックス線装置使用中表示装置 |  |  |
|  | エックス線診療室である旨の標識を付ける箇所 |  |  |
| ６ エックス線診 療室の放射線 障害の防止に 関する予防措 置の概要 | 管 理 区 域 | 管理区域のしゃへい | 管理区域の境界における実効線量 １.３mＳv／３月以下・超 |
|  |  | さく等の立入制限措置 |  |
|  |  | 管理区域である旨の標識を付ける箇所 | 患者用･職員用･共用の出入口扉 又は付近の 箇所 |
|  | 注 意 事 項 の 掲 示 等 | 注意事項を掲示する箇所 | 患者用： 職員用： |
|  |  | 敷地の境界等における防護 | 敷地内居住区域及び敷地の境界における 実効線量２５０μＳv／３月以下・超 |
|  |  | 患者の被ばく防止（診療により被ばくする 放射線を除く。） | 病室における実効線量 １.３mＳv／３月以下・超 |
|  |  | 放射線診療従事者等の被ばく防止等 | 外部被ばくを少なくする措置 有・無 |
|  |  |  | 被ばく線量測定器 有・無 |

添付書類

１　隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記したエックス線診療室の平面図及び側面図

２　しゃへい計算書及び測定結果書（移動型及び携帯型は線量分布図）

記入上の注意

- 管理区域を明示してください。

- しゃへい計算は、エックス線診療室の画壁等の外側、管理区域の境界、敷地内居住区域、敷地の境界及び病室等について行い、照射方向、エックス線管からの距離並びに防護物の材料及び厚さを記入してください。なお、本届出に関し、既にしゃへい計算書が提出されている場合並びに移動型及び携帯型の装置の場合は、添付の必要はありません。

- 測定は、エックス線診療室の画壁等の外側、管理区域の境界、敷地内居住区域、敷地の境界及び病室等について、各場所の最も実効線量が多いと考えられる地点で、通常の使用状態において行い、その結果を記入してください。

- 測定（計算）責任者の所属、職及び氏名を記入してください。

３　特別の理由によりエックス線診療室以外に移動して使用する場合又は特別の理由により診療用高エネルギー

放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合は、講ずる適切な防護措置の内容を記載した書面